## Slide 1: NBI - Narrow Band Imaging (Projeção de Imagens de Banda Estreita)
É uma nova tecnologia ótica que aumenta a capacidade diagnóstica durante a endoscopia, pela utilização de um filtro NBI, colocado na Fonte com lâmpada de xenônio.
Fundamentos da NBI

## Slide 2
Copyright ©2003 BMJ Publishing Group Ltd.
Shibuya, K et al. Thorax 2003;58:989-995
Conventional RGB sequential videoscope system
Notes: O sistema de videoscopia sequencial RGB convencional possui uma lâmpada de xenônio e um disco de rotação com os 3 filtros óticos RGB. A rotação do disco e um CCD monocromático são sincronizados e as 3 imagens de cada faixa são gerados de modo sequencial. As imagens coloridas podem ser construídas utilizando as 3 imagens de cada faixa através do processador de vídeo

## Slide 3
Copyright ©2003 BMJ Publishing Group Ltd.
Shibuya, K et al. Thorax 2003;58:989-995
Conventional RGB broadband filter
New NBI filter
B1: 400-430 nm B2: 420-470 nm G: 560-590 nm

## Slide 4
Lâmpada de Xenon
Filtro para NBI
ON
OFF
ON
OFF
Espectro com NBI
Espectro
Normal
CCD colorido
Mucosa
Fonte CLV-180
R
G
B
Processador CV-180
Monitor
Transformação
da Cor
NBI – Mecanismo
415nm
540nm
415 540
400 800
B G R
Luz
NBI
Reflexo
Endoscópio
Serie 180
O filtro do NBI
Separa a luz branca
nas bandas
estreitas específicas
W/L
Luz
NBI
Notes: - Next, This is NBI on color chip system.
- As you already know, in the case of color chip system, we don’t have RGB rotary filter.
- Operation is almost as same as color seikencial RGB system.
- When you select NBI mode, NBI special filter put in the light axis(ｱｸｻｽ）.
-After that, narrow bandwidth G,B illumination out put to mucosa.
And color CCD catch up the image, and we can see the image on the
monitor after special signal processing.
- Regarding special signal processing, honesty speaking, it’s very hard to color separated RGB signal from catching up image on color CCD.
カラーチップNBIの説明
カラーチップシステムでは、RGBシステムと異なり、光源装置にはRGB回転フィルタは無く、スコープ先端に装着されているCCDはカラーCCDとなる。NBI観察用のオプションフィルタを光路へ挿入するのは、RGBシステムと同様で、そのフィルタ特性も同じである。一方、カラーCCDを使っているために、CCDからはRGBシステムのようなRGB信号が出力されない。したがって、RGBシステムにおける色変換装置によりNBI画像を実現するためにも、RGBシステムと同様のNBI-RGB信号を色分離回路で実現する。カラーCCDから出力される信号を色分離回路を通すことにより、RGBシステムと同様のRGB信号を得ることになる。一旦、このようなRGB信号が得られれば、RGBシステムと同様の色変換回路によりモニタ上にNBI画像が表示される。
カラーチップシステムにおけるRGBシステムと同等のNBI再現は、ビデオプロセッサ内の色分離回路を新たに設計することで実現した。
通常観察時には、光源装置内のオプションフィルタが光路から退避し、ビデオプロセッサ内の色変換回路、色分離回路は、通常観察用の動作モードに変更される。

## Slide 5: NBI – Componentes
Atuais:
  Fonte de Luz CLV-180
  Vídeoendoscópios Série 180 e 180H
  Processadora de Vídeo CV-180
  Monitores CRT, LCD, OEV-191H

## Slide 6
Na interação da luz com o tecido, podem ocorrer os seguintes fenômenos:
  Reflexão (torna o tecido visível)
  Absorção
  Dispersão
O cromóforo principal nos tecidos brônquicos na faixa do comprimento de onda visível é a hemoglobina, que tem o comprimento de onda de absorção máxima próximo de 415 nm
Conceitos

## Slide 7
Copyright ©2003 BMJ Publishing Group Ltd.
Shibuya, K et al. Thorax 2003;58:989-995
Conventional RGB broadband filter
New NBI filter
B1: 400-430 nm B2: 420-470 nm G: 560-590 nm

## Slide 8: NBI - Narrow Band Imaging (Projeção de Imagens de Banda Estreita)
A utilização de um filtro NBI, produz um efeito direto sobre o pico de absorção de luz da hemoglobina, realça o contraste dos vasos capilares na superfície da mucosa.
Desta maneira os micro vasos sanguíneos na superfície da mucosa ganham uma coloração marrom – violeta e os vasos sanguíneos profundos uma coloração verde – azul.
Fundamentos da NBI

## Slide 9: NBI - Narrow Band Imaging
Objetivo do Desenvolvimento:
Com este novo método de iluminação, se procura realçar a rede capilar dos vasos sanguíneos e o padrão da superfície da mucosa.

## Slide 10: Luz Branca Convencional
A iluminação normal da fonte de luz penetra no tecido, e ao refletir-se diminui o contraste, impedindo que se veja as estruturas superficiais da mucosa!
Faixa de banda normal
Espectro de Luz normal
Notes: Quando a luz de banda larga RGB convencional é enviada através de um endoscópio na direção de uma superfície de tecido, apenas uma parte da luz é refletida pelo tecido, outra pare é dispersa ou absorvida dentro do tecido, e uma pequena parte desta luz é detectado par formar uma imagem no monitor de televisão.

## Slide 11: Filtro NBI
Modificando o espectro de iluminação normal, ou seja, estreitando a banda espectral da luz branca, consegue-se que a luz azul penetre somente na parte superficial da mucosa e ao interagir com a hemoglobina dos vasos, estes aparecem escuros na imagem!
Espectro de Luz com o
filtro NBI.
Faixa de banda estreita.
Notes: Contudo, a luz NBI (imagem de banda estreita ou seletiva) é enviada para a mesma superfície apresenta uma dispersão menor e torna possível mostrar imagens mais claras no monitor de televisão

## Slide 12: Filtro NBI
No final, o processador CV-180 , trabalha a informação e exibe no monitor a imagem

## Slide 13: NBI em Broncoscopia
Realça a vascularização da mucosa brônquica (Aplicação em exame)

## Slide 14: Especificações
-
-
-
Esquerda/Direita
Standard
Standard
Tipo Q
Tamanho da Imagem
180°/130°
180°/130°
180°/130°
Cima/Baixo
3-100mm
3-100mm
3-100mm
Profundidade de Campo
120°
120°
120°
Campo de Visão
2.0mm
3.0mm
2.0mm
Canal Biópsia
4.9mm
6.0mm
5.5mm
Diâmetro D/E
BF-P180
BF-1T180
BF-Q180

## Slide 15: Vídeobroncoscópios 180
Primeiro Vídeobroncoscópio com qualidade de imagem tipo “Q”
Excelente definição de imagem e melhor iluminação em um tubo de inserção de 5.1mm de diâmetro